## 钻井
石油工程学院实验室安全检查记分统计表（2025.5.27）
检查项目 | 项目额度分值 | 单项扣分依据 | 单项扣分额度 | B139 | B141 | E0108/E0110 | E0222/E0224 | E1921/E1923 | E1925/E1927 | E2021 | E2023/E2025 | E2027 | E2101/E2103 | E2113/E2115 | C114
1.规章制度 | 10分 | 1.1 没有或不健全符合实验室自身特点的安全管理制度、安全自查制度和值班值日制度，没有自查和值日台本记录。 | 2分
|  | 1.2 没有危险性实验及仪器操作规程，未张贴安全注意事项，没有张贴适合本实验室及实验工作突发性事故的应急预案。 | 2分
|  | 1.3 实验室房间门口未挂有安全信息牌（安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效应急联系电话等）或信息不准确。 | 1分
|  | 1.4 学校或学院通知实验室检查，要求指定时间留人待检，实验室没有开门留人待查。 | 3分
|  | 1.5 学生进入实验室开展实验前，未通过学院实验室安全培训考试。 | 3分
2.卫生环境 | 5分 | 2.1 实验室物品不分类放置，台面、柜内药品摆放杂乱，仪器设备、材料、工具等摆放零乱。 | 1分 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1
|  | 2.2 实验室内废弃的物品（如纸板箱、报废设备、破旧家具桌椅、垃圾等）未及时处理或清理的现象。 | 1分 | [7 empty] | 1 |  |  | 1
|  | 2.3 实验室内有抽烟、饮酒、饮食、烧煮食物、使用可燃性蚊香等现象。 | 3分
|  | 2.4 实验室内堆放或存放与实验无关的私人物品。 | 1分
|  | 2.5 实验室门窗、地面、桌面卫生差。 | 1分 | [7 empty] | 1 |  |  | 1
3.消防安全 | 10分 | 3.1 实验室内消防器材未按要求数量配置或类型配置不正确、位置设置不合适。 | 2分
|  | 3.2 灭火器存在过期、压力不足、外观损坏锈蚀、被遮挡等现象，未及时检查记录并更换。 | 2分
|  | 3.3 消防疏散通道、安全出口堆放仪器、杂物、停放电动车、自行车、手推车等影响畅通，门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 | 2分
4.水电安全 | 10分 | 4.1 存在水槽损坏、下水道堵塞现象；使用水龙头、水管、皮管存在破损、老化现象；存在自来水开着无人在岗现象。 | 2分
|  | 4.2 电线老化、插头破损、插头插座不匹配或多个接线板串联及接线板未固定直接放在地面的现象。 | 3分
|  | 4.3 高压、大电流等强电实验室未设定安全距离，未按规定设置安全警示牌、安全信号灯、联动式警铃、门锁，未设有安全隔离装置或屏蔽遮拦。 | 3分
|  | 4.4 强电设备在断电操作时，未在电源箱处设置明显警示标识（防止他人随意合闸）。 | 3分
|  | 4.5 配电箱前有物品遮挡，周围放置烘箱、电炉、易燃易爆气瓶、易燃易爆化学试剂、废液桶等。 | 3分
|  | 4.6 加热电器不用时，没有切断电源。 | 1分
|  | 4.7 大功率仪器（包括空调等）没有使用专用插座。 | 1分
5.化学试剂 | 15分 | 5.1 使用的试剂存放不符合安全保管条件，实验室内未张贴使用化学品目录或台帐。 | 2分
|  | 5.2 使用的危险化学品或放射性物质或致病性微生物未按照有关规定存放在安全位置，并未设危险警示标志。 | 3分
|  | 5.3 存在标签脱落、模糊或无标签的化学试剂等现象。 | 1分
|  | 5.4 存在试剂瓶盖开口放置、试剂瓶损坏等现象。 | 1分
|  | 5.5 有过期试剂或药品。 | 1分
|  | 5.6 50m2实验室内存放危化品超过100L或100kg，其中易燃易爆性化学品超过50L或50kg，且单一包装容器大于20L或20kg的现象。 | 3分
|  | 5.7 管制类试剂未设专人保管、使用无明细登记台账、安全防范措施不到位等现象。 | 3分
6.三废排放 | 10分 | 6.1 实验废弃物不按照学校规定要求分类收集或混杂废弃物移送至学校收集点的。 | 2分 | [8 empty] | 2
|  | 6.2 存在实验室废弃物与生活垃圾混放，并作生活垃圾处理的现象。 | 2分
|  | 6.3 实验室门外随意堆放危险废弃物或将危险废弃物随意丢弃在公共场所的现象。 | 3分
|  | 6.4 开展涉及有毒有害试剂的实验时，实验室通风未安装有毒有害气体吸收或处理装置而随意排放有毒有害、恶臭气体现象。 | 5分
|  | 6.5 擅自转移或偷运实验室危险废弃物现象。 | 2分
7.气体钢瓶 | 10分 | 7.1 气瓶靠近热源，被暴晒，地面不平整干燥。 | 2分
|  | 7.2 气瓶没有合理固定。 | 2分
|  | 7.3 没有安装监测可燃、有毒气体浓度的报警装置。 | 2分
|  | 7.4 实验室内存放过期废弃钢瓶。 | 2分
|  | 7.5 存在氧气钢瓶等助燃性气体与可燃性气体混放现象。 | 5分
|  | 7.6 使用中的气体钢瓶放在走廊、大厅等公共场所现象。 | 2分
|  | 7.7 大量使用气体钢瓶的实验室存在管路破损或老化现象；存在未定期进行气体泄漏检查；存在使用多条气体管路的房间未张贴详细管路图的现象。 | 2分
|  | 7.8 未安装气瓶状态标识卡。 | 1分
8.设备安全 | 15分 | 8.1 对于高温、高压、高速运动、电磁辐射等特殊设备，有培训要求的操作者无培训上岗；使用场所无安全警示标识或警戒线或配备安全防护设施不到位。 | 5分
|  | 8.2 使用的烘箱、电阻炉、高压容器有故障、破损等现象，放置的位置、高度不合适，不方便操作。 | 3分
|  | 8.3 大型仪器无安全防护措施，无安全应急预案，无操作说明。 | 3分
|  | 8.4 涉及的特种设备（行车、锅炉等）无年检报告，操作人员无培训上岗。 | 3分
|  | 8.5 使用完电吹风、电热枪等未及时拔除电源插头现象。 | 2分
9.个人防护 | 15分 | 9.1 在实验室场所存在穿拖鞋、高跟鞋、短裤的现象。 | 2分
|  | 9.2 进行实验时不穿戴实验服或防护服，进行有危险性的化学实验操作时未佩戴橡胶手套、防护眼镜等。 | 2分
|  | 9.3 涉辐人员未佩带个人剂量计上岗作业或配备的剂量计平时都放在实验室里。 | 2分
|  | 9.4 高速切削机械操作，操作人员存在未穿好工作服、戴好防护眼镜。 | 5分
|  | 9.5 任何可能产生有毒有害气体而导致个人曝露、或产生可燃、可爆炸气体或蒸汽而导致积聚的实验，没有在通风柜内进行。 | 5分
|  | 9.6 对于存在腐蚀类化学药品实验室，未安装洗眼器等喷淋装置。 | 3分
10.学校检查 | 9月2-6日，实验室管理处组织督导专家开展了2024年第6次实验室安全检查，学校实行实验室安全检查积分制预警管理，对每次检查发现的问题根据量化扣分标准进行扣分，学校检查计入当月实验室安全检查记分。
学院检查记分 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0

## 采油
石油工程学院实验室安全检查记分统计表（2025.5.27）
检查项目 | 项目额度分值 | 单项扣分依据 | 单项扣分额度 | B216 | B405 | B411 | B421 | B423 | B433 | B435 | E0104 | E0128-E0130 | E0129 | E0132-E0134 | E1814 | E1825-E1827 | E1829-E1831 | TB111 | TB215 | c203 | C109-111
1.规章制度 | 10分 | 1.1 没有或不健全符合实验室自身特点的安全管理制度、安全自查制度和值班值日制度，没有自查和值日台本记录。 | 2分
|  | 1.2 没有危险性实验及仪器操作规程，未张贴安全注意事项，没有张贴适合本实验室及实验工作突发性事故的应急预案。 | 2分
|  | 1.3 实验室房间门口未挂有安全信息牌（安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效应急联系电话等）或信息不准确。 | 1分
|  | 1.4 学校或学院通知实验室检查，要求指定时间留人待检，实验室没有开门留人待查。 | 3分
|  | 1.5 学生进入实验室开展实验前，未通过学院实验室安全培训考试。 | 3分
2.卫生环境 | 5分 | 2.1 实验室物品不分类放置，台面、柜内药品摆放杂乱，仪器设备、材料、工具等摆放零乱。 | 1分 | [8 empty] | 1 |  | 1
|  | 2.2 实验室内废弃的物品（如纸板箱、报废设备、破旧家具桌椅、垃圾等）未及时处理或清理的现象。 | 1分 | [10 empty] | 1 | 1
|  | 2.3 实验室内有抽烟、饮酒、饮食、烧煮食物、使用可燃性蚊香等现象。 | 3分
|  | 2.4 实验室内堆放或存放与实验无关的私人物品。 | 1分
|  | 2.5 实验室门窗、地面、桌面卫生差。 | 1分 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
3.消防安全 | 10分 | 3.1 实验室内消防器材未按要求数量配置或类型配置不正确、位置设置不合适。 | 2分
|  | 3.2 灭火器存在过期、压力不足、外观损坏锈蚀、被遮挡等现象，未及时检查记录并更换。 | 2分
|  | 3.3 消防疏散通道、安全出口堆放仪器、杂物、停放电动车、自行车、手推车等影响畅通，门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 | 2分 | [10 empty] | 2
4.水电安全 | 10分 | 4.1 存在水槽损坏、下水道堵塞现象；使用水龙头、水管、皮管存在破损、老化现象；存在自来水开着无人在岗现象。 | 2分
|  | 4.2 电线老化、插头破损、插头插座不匹配或多个接线板串联及接线板未固定直接放在地面的现象。 | 3分
|  | 4.3 高压、大电流等强电实验室未设定安全距离，未按规定设置安全警示牌、安全信号灯、联动式警铃、门锁，未设有安全隔离装置或屏蔽遮拦。 | 3分
|  | 4.4 强电设备在断电操作时，未在电源箱处设置明显警示标识（防止他人随意合闸）。 | 3分
|  | 4.5 配电箱前有物品遮挡，周围放置烘箱、电炉、易燃易爆气瓶、易燃易爆化学试剂、废液桶等。 | 3分
|  | 4.6 加热电器不用时，没有切断电源。 | 1分
|  | 4.7 大功率仪器（包括空调等）没有使用专用插座。 | 1分
5.化学试剂 | 15分 | 5.1 使用的试剂存放不符合安全保管条件，实验室内未张贴使用化学品目录或台帐。 | 2分
|  | 5.2 使用的危险化学品或放射性物质或致病性微生物未按照有关规定存放在安全位置，并未设危险警示标志。 | 3分
|  | 5.3 存在标签脱落、模糊或无标签的化学试剂等现象。 | 1分
|  | 5.4 存在试剂瓶盖开口放置、试剂瓶损坏等现象。 | 1分
|  | 5.5 有过期试剂或药品。 | 1分
|  | 5.6 50m2实验室内存放危化品超过100L或100kg，其中易燃易爆性化学品超过50L或50kg，且单一包装容器大于20L或20kg的现象。 | 3分
|  | 5.7 管制类试剂未设专人保管、使用无明细登记台账、安全防范措施不到位等现象。 | 3分
6.三废排放 | 10分 | 6.1 实验废弃物不按照学校规定要求分类收集或混杂废弃物移送至学校收集点的。 | 2分
|  | 6.2 存在实验室废弃物与生活垃圾混放，并作生活垃圾处理的现象。 | 2分
|  | 6.3 实验室门外随意堆放危险废弃物或将危险废弃物随意丢弃在公共场所的现象。 | 3分
|  | 6.4 开展涉及有毒有害试剂的实验时，实验室通风未安装有毒有害气体吸收或处理装置而随意排放有毒有害、恶臭气体现象。 | 5分
|  | 6.5 擅自转移或偷运实验室危险废弃物现象。 | 2分
7.气体钢瓶 | 10分 | 7.1 气瓶靠近热源，被暴晒，地面不平整干燥。 | 2分
|  | 7.2 气瓶没有合理固定。 | 2分
|  | 7.3 没有安装监测可燃、有毒气体浓度的报警装置。 | 2分
|  | 7.4 实验室内存放过期废弃钢瓶。 | 2分
|  | 7.5 存在氧气钢瓶等助燃性气体与可燃性气体混放现象。 | 5分
|  | 7.6 使用中的气体钢瓶放在走廊、大厅等公共场所现象。 | 2分
|  | 7.7 大量使用气体钢瓶的实验室存在管路破损或老化现象；存在未定期进行气体泄漏检查；存在使用多条气体管路的房间未张贴详细管路图的现象。 | 2分
|  | 7.8 未安装气瓶状态标识卡。 | 1分
8.设备安全 | 15分 | 8.1 对于高温、高压、高速运动、电磁辐射等特殊设备，有培训要求的操作者无培训上岗；使用场所无安全警示标识或警戒线或配备安全防护设施不到位。 | 5分
|  | 8.2 使用的烘箱、电阻炉、高压容器有故障、破损等现象，放置的位置、高度不合适，不方便操作。 | 3分
|  | 8.3 大型仪器无安全防护措施，无安全应急预案，无操作说明。 | 3分
|  | 8.4 涉及的特种设备（行车、锅炉等）无年检报告，操作人员无培训上岗。 | 3分
|  | 8.5 使用完电吹风、电热枪等未及时拔除电源插头现象。 | 2分
9.个人防护 | 15分 | 9.1 在实验室场所存在穿拖鞋、高跟鞋、短裤的现象。 | 2分
|  | 9.2 进行实验时不穿戴实验服或防护服，进行有危险性的化学实验操作时未佩戴橡胶手套、防护眼镜等。 | 2分
|  | 9.3 涉辐人员未佩带个人剂量计上岗作业或配备的剂量计平时都放在实验室里。 | 2分
|  | 9.4 高速切削机械操作，操作人员存在未穿好工作服、戴好防护眼镜。 | 5分
|  | 9.5 任何可能产生有毒有害气体而导致个人曝露、或产生可燃、可爆炸气体或蒸汽而导致积聚的实验，没有在通风柜内进行。 | 5分
|  | 9.6 对于存在腐蚀类化学药品实验室，未安装洗眼器等喷淋装置。 | 3分
10.学校检查 | 9月2-6日，实验室管理处组织督导专家开展了2024年第6次实验室安全检查，学校实行实验室安全检查积分制预警管理，对每次检查发现的问题根据量化扣分标准进行扣分，学校检查计入当月实验室安全检查记分。
学院检查记分 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 油藏
石油工程学院实验室安全检查记分统计表（2025.5.27）
检查项目 | 项目额度分值 | 单项扣分依据 | 单项扣分额度 | B602 | B621 | B623 | E0102 | E0109-E0111 | E0113-E0115 | E0116-E0118 | E0117-E0119 | E0121-E0123 | E0124-E0126 | E0125-E0127 | E0223 | E0230 | E0233-E0235 | E1802 | E1804-E1806 | E1805-E1807 | E1808-E1810 | E1821-E1823 | E1904-E1906 | E1909-E1911 | E1912-E1914 | E1913-E1915 | E1917-E1919 | E1918 | E2129 | TB505 | C108 | C116
1.规章制度 | 10分 | 1.1 没有或不健全符合实验室自身特点的安全管理制度、安全自查制度和值班值日制度，没有自查和值日台本记录。 | 2分
|  | 1.2 没有危险性实验及仪器操作规程，未张贴安全注意事项，没有张贴适合本实验室及实验工作突发性事故的应急预案。 | 2分
|  | 1.3 实验室房间门口未挂有安全信息牌（安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效应急联系电话等）或信息不准确。 | 1分
|  | 1.4 学校或学院通知实验室检查，要求指定时间留人待检，实验室没有开门留人待查。 | 3分
|  | 1.5 学生进入实验室开展实验前，未通过学院实验室安全培训考试。 | 3分
2.卫生环境 | 5分 | 2.1 实验室物品不分类放置，台面、柜内药品摆放杂乱，仪器设备、材料、工具等摆放零乱。 | 1分 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  | 2.2 实验室内废弃的物品（如纸板箱、报废设备、破旧家具桌椅、垃圾等）未及时处理或清理的现象。 | 1分 | [15 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  | 2.3 实验室内有抽烟、饮酒、饮食、烧煮食物、使用可燃性蚊香等现象。 | 3分
|  | 2.4 实验室内堆放或存放与实验无关的私人物品。 | 1分
|  | 2.5 实验室门窗、地面、桌面卫生差。 | 1分 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
3.消防安全 | 10分 | 3.1 实验室内消防器材未按要求数量配置或类型配置不正确、位置设置不合适。 | 2分
|  | 3.2 灭火器存在过期、压力不足、外观损坏锈蚀、被遮挡等现象，未及时检查记录并更换。 | 2分
|  | 3.3 消防疏散通道、安全出口堆放仪器、杂物、停放电动车、自行车、手推车等影响畅通，门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 | 2分 | [9 empty] | 2
4.水电安全 | 10分 | 4.1 存在水槽损坏、下水道堵塞现象；使用水龙头、水管、皮管存在破损、老化现象；存在自来水开着无人在岗现象。 | 2分
|  | 4.2 电线老化、插头破损、插头插座不匹配或多个接线板串联及接线板未固定直接放在地面的现象。 | 3分 | [6 empty] | 3 | [16 empty] | 3
|  | 4.3 高压、大电流等强电实验室未设定安全距离，未按规定设置安全警示牌、安全信号灯、联动式警铃、门锁，未设有安全隔离装置或屏蔽遮拦。 | 3分
|  | 4.4 强电设备在断电操作时，未在电源箱处设置明显警示标识（防止他人随意合闸）。 | 3分
|  | 4.5 配电箱前有物品遮挡，周围放置烘箱、电炉、易燃易爆气瓶、易燃易爆化学试剂、废液桶等。 | 3分
|  | 4.6 加热电器不用时，没有切断电源。 | 1分 | [15 empty] | 1
|  | 4.7 大功率仪器（包括空调等）没有使用专用插座。 | 1分
5.化学试剂 | 15分 | 5.1 使用的试剂存放不符合安全保管条件，实验室内未张贴使用化学品目录或台帐。 | 2分
|  | 5.2 使用的危险化学品或放射性物质或致病性微生物未按照有关规定存放在安全位置，并未设危险警示标志。 | 3分 | [15 empty] | 3 |  |  | 3
|  | 5.3 存在标签脱落、模糊或无标签的化学试剂等现象。 | 1分 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1
|  | 5.4 存在试剂瓶盖开口放置、试剂瓶损坏等现象。 | 1分
|  | 5.5 有过期试剂或药品。 | 1分
|  | 5.6 50m2实验室内存放危化品超过100L或100kg，其中易燃易爆性化学品超过50L或50kg，且单一包装容器大于20L或20kg的现象。 | 3分
|  | 5.7 管制类试剂未设专人保管、使用无明细登记台账、安全防范措施不到位等现象。 | 3分
6.三废排放 | 10分 | 6.1 实验废弃物不按照学校规定要求分类收集或混杂废弃物移送至学校收集点的。 | 2分 | [18 empty] | 2
|  | 6.2 存在实验室废弃物与生活垃圾混放，并作生活垃圾处理的现象。 | 2分
|  | 6.3 实验室门外随意堆放危险废弃物或将危险废弃物随意丢弃在公共场所的现象。 | 3分
|  | 6.4 开展涉及有毒有害试剂的实验时，实验室通风未安装有毒有害气体吸收或处理装置而随意排放有毒有害、恶臭气体现象。 | 5分
|  | 6.5 擅自转移或偷运实验室危险废弃物现象。 | 2分
7.气体钢瓶 | 10分 | 7.1 气瓶靠近热源，被暴晒，地面不平整干燥。 | 2分
|  | 7.2 气瓶没有合理固定。 | 2分 | [18 empty] | 2
|  | 7.3 没有安装监测可燃、有毒气体浓度的报警装置。 | 2分
|  | 7.4 实验室内存放过期废弃钢瓶。 | 2分
|  | 7.5 存在氧气钢瓶等助燃性气体与可燃性气体混放现象。 | 5分
|  | 7.6 使用中的气体钢瓶放在走廊、大厅等公共场所现象。 | 2分
|  | 7.7 大量使用气体钢瓶的实验室存在管路破损或老化现象；存在未定期进行气体泄漏检查；存在使用多条气体管路的房间未张贴详细管路图的现象。 | 2分
|  | 7.8 未安装气瓶状态标识卡。 | 1分 | [18 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
8.设备安全 | 15分 | 8.1 对于高温、高压、高速运动、电磁辐射等特殊设备，有培训要求的操作者无培训上岗；使用场所无安全警示标识或警戒线或配备安全防护设施不到位。 | 5分
|  | 8.2 使用的烘箱、电阻炉、高压容器有故障、破损等现象，放置的位置、高度不合适，不方便操作。 | 3分 | [22 empty] | 3
|  | 8.3 大型仪器无安全防护措施，无安全应急预案，无操作说明。 | 3分 | [8 empty] | 3
|  | 8.4 涉及的特种设备（行车、锅炉等）无年检报告，操作人员无培训上岗。 | 3分
|  | 8.5 使用完电吹风、电热枪等未及时拔除电源插头现象。 | 2分
9.个人防护 | 15分 | 9.1 在实验室场所存在穿拖鞋、高跟鞋、短裤的现象。 | 2分
|  | 9.2 进行实验时不穿戴实验服或防护服，进行有危险性的化学实验操作时未佩戴橡胶手套、防护眼镜等。 | 2分
|  | 9.3 涉辐人员未佩带个人剂量计上岗作业或配备的剂量计平时都放在实验室里。 | 2分
|  | 9.4 高速切削机械操作，操作人员存在未穿好工作服、戴好防护眼镜。 | 5分
|  | 9.5 任何可能产生有毒有害气体而导致个人曝露、或产生可燃、可爆炸气体或蒸汽而导致积聚的实验，没有在通风柜内进行。 | 5分
|  | 9.6 对于存在腐蚀类化学药品实验室，未安装洗眼器等喷淋装置。 | 3分
学院检查记分 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 油化
石油工程学院实验室安全检查记分统计表（2025.5.27）
检查项目 | 项目额度分值 | 单项扣分依据 | 单项扣分额度 | B115/B117 | B501 | B503 | B504 | B505 | B506 | B507 | B508 | B509 | B510 | B511 | B513 | B514 | B515 | B516 | B518 | B519 | B520 | E0112/E0114 | E0148/E0150 | E0225 | E0433 | E0472/E0474 | E1816 | E2003 | E2004 | E2005/E2007 | E2006 | E2008/E2010 | E2009/E2011 | E2012/E2014 | E2016/E2018 | E2017/E2019 | E2104/E2106 | E2108/E2110 | E2109/E2111 | E2112/E2114 | E2116/E2118 | E2117/E2119 | E2120 | C215
1.规章制度 | 10分 | 1.1 没有或不健全符合实验室自身特点的安全管理制度、安全自查制度和值班值日制度，没有自查和值日台本记录。 | 2分
|  | 1.2 没有危险性实验及仪器操作规程，未张贴安全注意事项，没有张贴适合本实验室及实验工作突发性事故的应急预案。 | 2分
|  | 1.3 实验室房间门口未挂有安全信息牌（安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效应急联系电话等）或信息不准确。 | 1分
|  | 1.4 学校或学院通知实验室检查，要求指定时间留人待检，实验室没有开门留人待查。 | 3分
|  | 1.5 学生进入实验室开展实验前，未通过学院实验室安全培训考试。 | 3分
2.卫生环境 | 5分 | 2.1 实验室物品不分类放置，台面、柜内药品摆放杂乱，仪器设备、材料、工具等摆放零乱。 | 1分 | [19 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | bar: B506; B513 to B515; B518 to B520
|  | 2.2 实验室内废弃的物品（如纸板箱、报废设备、破旧家具桌椅、垃圾等）未及时处理或清理的现象。 | 1分 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | bar: B513; B515; B519
|  | 2.3 实验室内有抽烟、饮酒、饮食、烧煮食物、使用可燃性蚊香等现象。 | 3分
|  | 2.4 实验室内堆放或存放与实验无关的私人物品。 | 1分 | [19 empty] | 1 | bar: B518
|  | 2.5 实验室门窗、地面、桌面卫生差。 | 1分 | [25 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 | bar: B504; B511 to B516; B519 to B520
3.消防安全 | 10分 | 3.1 实验室内消防器材未按要求数量配置或类型配置不正确、位置设置不合适。 | 2分
|  | 3.2 灭火器存在过期、压力不足、外观损坏锈蚀、被遮挡等现象，未及时检查记录并更换。 | 2分
|  | 3.3 消防疏散通道、安全出口堆放仪器、杂物、停放电动车、自行车、手推车等影响畅通，门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 | 2分
4.水电安全 | 10分 | 4.1 存在水槽损坏、下水道堵塞现象；使用水龙头、水管、皮管存在破损、老化现象；存在自来水开着无人在岗现象。 | 2分
|  | 4.2 电线老化、插头破损、插头插座不匹配或多个接线板串联及接线板未固定直接放在地面的现象。 | 3分 |  | B507: 3; B509: 3; B515: 3; B518: 3; B519: 3
|  | 4.3 高压、大电流等强电实验室未设定安全距离，未按规定设置安全警示牌、安全信号灯、联动式警铃、门锁，未设有安全隔离装置或屏蔽遮拦。 | 3分
|  | 4.4 强电设备在断电操作时，未在电源箱处设置明显警示标识（防止他人随意合闸）。 | 3分
|  | 4.5 配电箱前有物品遮挡，周围放置烘箱、电炉、易燃易爆气瓶、易燃易爆化学试剂、废液桶等。 | 3分
|  | 4.6 加热电器不用时，没有切断电源。 | 1分 | [29 empty] | 1
|  | 4.7 大功率仪器（包括空调等）没有使用专用插座。 | 1分 | bar: B518
5.化学试剂 | 15分 | 5.1 使用的试剂存放不符合安全保管条件，实验室内未张贴使用化学品目录或台帐。 | 2分
|  | 5.2 使用的危险化学品或放射性物质或致病性微生物未按照有关规定存放在安全位置，并未设危险警示标志。 | 3分
|  | 5.3 存在标签脱落、模糊或无标签的化学试剂等现象。 | 1分 | 1 | [18 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | bar: B511 to B514
|  | 5.4 存在试剂瓶盖开口放置、试剂瓶损坏等现象。 | 1分 | bar: B515
|  | 5.5 有过期试剂或药品。 | 1分
|  | 5.6 50m2实验室内存放危化品超过100L或100kg，其中易燃易爆性化学品超过50L或50kg，且单一包装容器大于20L或20kg的现象。 | 3分
|  | 5.7 管制类试剂未设专人保管、使用无明细登记台账、安全防范措施不到位等现象。 | 3分
6.三废排放 | 10分 | 6.1 实验废弃物不按照学校规定要求分类收集或混杂废弃物移送至学校收集点的。 | 2分 |  | B514: 2 | [9 empty] | 2
|  | 6.2 存在实验室废弃物与生活垃圾混放，并作生活垃圾处理的现象。 | 2分 |  | B519: 2
|  | 6.3 实验室门外随意堆放危险废弃物或将危险废弃物随意丢弃在公共场所的现象。 | 3分
|  | 6.4 开展涉及有毒有害试剂的实验时，实验室通风未安装有毒有害气体吸收或处理装置而随意排放有毒有害、恶臭气体现象。 | 5分
|  | 6.5 擅自转移或偷运实验室危险废弃物现象。 | 2分
7.气体钢瓶 | 10分 | 7.1 气瓶靠近热源，被暴晒，地面不平整干燥。 | 2分
|  | 7.2 气瓶没有合理固定。 | 2分
|  | 7.3 没有安装监测可燃、有毒气体浓度的报警装置。 | 2分
|  | 7.4 实验室内存放过期废弃钢瓶。 | 2分
|  | 7.5 存在氧气钢瓶等助燃性气体与可燃性气体混放现象。 | 5分
|  | 7.6 使用中的气体钢瓶放在走廊、大厅等公共场所现象。 | 2分
|  | 7.7 大量使用气体钢瓶的实验室存在管路破损或老化现象；存在未定期进行气体泄漏检查；存在使用多条气体管路的房间未张贴详细管路图的现象。 | 2分
|  | 7.8 未安装气瓶状态标识卡。 | 1分 | [23 empty] | 1 |  |  |  | 1
8.设备安全 | 15分 | 8.1 对于高温、高压、高速运动、电磁辐射等特殊设备，有培训要求的操作者无培训上岗；使用场所无安全警示标识或警戒线或配备安全防护设施不到位。 | 5分
|  | 8.2 使用的烘箱、电阻炉、高压容器有故障、破损等现象，放置的位置、高度不合适，不方便操作。 | 3分 |  | B511: 3; B514: 3; B519: 3
|  | 8.3 大型仪器无安全防护措施，无安全应急预案，无操作说明。 | 3分
|  | 8.4 涉及的特种设备（行车、锅炉等）无年检报告，操作人员无培训上岗。 | 3分
|  | 8.5 使用完电吹风、电热枪等未及时拔除电源插头现象。 | 2分
9.个人防护 | 15分 | 9.1 在实验室场所存在穿拖鞋、高跟鞋、短裤的现象。 | 2分
|  | 9.2 进行实验时不穿戴实验服或防护服，进行有危险性的化学实验操作时未佩戴橡胶手套、防护眼镜等。 | 2分
|  | 9.3 涉辐人员未佩带个人剂量计上岗作业或配备的剂量计平时都放在实验室里。 | 2分
|  | 9.4 高速切削机械操作，操作人员存在未穿好工作服、戴好防护眼镜。 | 5分
|  | 9.5 任何可能产生有毒有害气体而导致个人曝露、或产生可燃、可爆炸气体或蒸汽而导致积聚的实验，没有在通风柜内进行。 | 5分
|  | 9.6 对于存在腐蚀类化学药品实验室，未安装洗眼器等喷淋装置。 | 3分
学院检查记分 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0

## 海油
石油工程学院实验室安全检查记分统计表（2025.5.27）
检查项目 | 项目额度分值 | 单项扣分依据 | 单项扣分额度 | B107 | B109-B111 | B702 | B711 | B713 | E0227-E0229 | E1908-E1910 | c119-111
1.规章制度 | 10分 | 1.1 没有或不健全符合实验室自身特点的安全管理制度、安全自查制度和值班值日制度，没有自查和值日台本记录。 | 2分
|  | 1.2 没有危险性实验及仪器操作规程，未张贴安全注意事项，没有张贴适合本实验室及实验工作突发性事故的应急预案。 | 2分
|  | 1.3 实验室房间门口未挂有安全信息牌（安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效应急联系电话等）或信息不准确。 | 1分
|  | 1.4 学校或学院通知实验室检查，要求指定时间留人待检，实验室没有开门留人待查。 | 3分
|  | 1.5 学生进入实验室开展实验前，未通过学院实验室安全培训考试。 | 3分
2.卫生环境 | 5分 | 2.1 实验室物品不分类放置，台面、柜内药品摆放杂乱，仪器设备、材料、工具等摆放零乱。 | 1分 | [6 empty] | 1
|  | 2.2 实验室内废弃的物品（如纸板箱、报废设备、破旧家具桌椅、垃圾等）未及时处理或清理的现象。 | 1分
|  | 2.3 实验室内有抽烟、饮酒、饮食、烧煮食物、使用可燃性蚊香等现象。 | 3分
|  | 2.4 实验室内堆放或存放与实验无关的私人物品。 | 1分
|  | 2.5 实验室门窗、地面、桌面卫生差。 | 1分 | [6 empty] | 1
3.消防安全 | 10分 | 3.1 实验室内消防器材未按要求数量配置或类型配置不正确、位置设置不合适。 | 2分
|  | 3.2 灭火器存在过期、压力不足、外观损坏锈蚀、被遮挡等现象，未及时检查记录并更换。 | 2分
|  | 3.3 消防疏散通道、安全出口堆放仪器、杂物、停放电动车、自行车、手推车等影响畅通，门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 | 2分
4.水电安全 | 10分 | 4.1 存在水槽损坏、下水道堵塞现象；使用水龙头、水管、皮管存在破损、老化现象；存在自来水开着无人在岗现象。 | 2分 |  | 2
|  | 4.2 电线老化、插头破损、插头插座不匹配或多个接线板串联及接线板未固定直接放在地面的现象。 | 3分 |  | 3
|  | 4.3 高压、大电流等强电实验室未设定安全距离，未按规定设置安全警示牌、安全信号灯、联动式警铃、门锁，未设有安全隔离装置或屏蔽遮拦。 | 3分
|  | 4.4 强电设备在断电操作时，未在电源箱处设置明显警示标识（防止他人随意合闸）。 | 3分
|  | 4.5 配电箱前有物品遮挡，周围放置烘箱、电炉、易燃易爆气瓶、易燃易爆化学试剂、废液桶等。 | 3分
|  | 4.6 加热电器不用时，没有切断电源。 | 1分
|  | 4.7 大功率仪器（包括空调等）没有使用专用插座。 | 1分
5.化学试剂 | 15分 | 5.1 使用的试剂存放不符合安全保管条件，实验室内未张贴使用化学品目录或台帐。 | 2分
|  | 5.2 使用的危险化学品或放射性物质或致病性微生物未按照有关规定存放在安全位置，并未设危险警示标志。 | 3分
|  | 5.3 存在标签脱落、模糊或无标签的化学试剂等现象。 | 1分 |  | 1
|  | 5.4 存在试剂瓶盖开口放置、试剂瓶损坏等现象。 | 1分
|  | 5.5 有过期试剂或药品。 | 1分
|  | 5.6 50m2实验室内存放危化品超过100L或100kg，其中易燃易爆性化学品超过50L或50kg，且单一包装容器大于20L或20kg的现象。 | 3分
|  | 5.7 管制类试剂未设专人保管、使用无明细登记台账、安全防范措施不到位等现象。 | 3分
6.三废排放 | 10分 | 6.1 实验废弃物不按照学校规定要求分类收集或混杂废弃物移送至学校收集点的。 | 2分
|  | 6.2 存在实验室废弃物与生活垃圾混放，并作生活垃圾处理的现象。 | 2分
|  | 6.3 实验室门外随意堆放危险废弃物或将危险废弃物随意丢弃在公共场所的现象。 | 3分
|  | 6.4 开展涉及有毒有害试剂的实验时，实验室通风未安装有毒有害气体吸收或处理装置而随意排放有毒有害、恶臭气体现象。 | 5分
|  | 6.5 擅自转移或偷运实验室危险废弃物现象。 | 2分
7.气体钢瓶 | 10分 | 7.1 气瓶靠近热源，被暴晒，地面不平整干燥。 | 2分
|  | 7.2 气瓶没有合理固定。 | 2分
|  | 7.3 没有安装监测可燃、有毒气体浓度的报警装置。 | 2分
|  | 7.4 实验室内存放过期废弃钢瓶。 | 2分
|  | 7.5 存在氧气钢瓶等助燃性气体与可燃性气体混放现象。 | 5分
|  | 7.6 使用中的气体钢瓶放在走廊、大厅等公共场所现象。 | 2分
|  | 7.7 大量使用气体钢瓶的实验室存在管路破损或老化现象；存在未定期进行气体泄漏检查；存在使用多条气体管路的房间未张贴详细管路图的现象。 | 2分
|  | 7.8 未安装气瓶状态标识卡。 | 1分
8.设备安全 | 15分 | 8.1 对于高温、高压、高速运动、电磁辐射等特殊设备，有培训要求的操作者无培训上岗；使用场所无安全警示标识或警戒线或配备安全防护设施不到位。 | 5分
|  | 8.2 使用的烘箱、电阻炉、高压容器有故障、破损等现象，放置的位置、高度不合适，不方便操作。 | 3分
|  | 8.3 大型仪器无安全防护措施，无安全应急预案，无操作说明。 | 3分
|  | 8.4 涉及的特种设备（行车、锅炉等）无年检报告，操作人员无培训上岗。 | 3分
|  | 8.5 使用完电吹风、电热枪等未及时拔除电源插头现象。 | 2分
9.个人防护 | 15分 | 9.1 在实验室场所存在穿拖鞋、高跟鞋、短裤的现象。 | 2分
|  | 9.2 进行实验时不穿戴实验服或防护服，进行有危险性的化学实验操作时未佩戴橡胶手套、防护眼镜等。 | 2分
|  | 9.3 涉辐人员未佩带个人剂量计上岗作业或配备的剂量计平时都放在实验室里。 | 2分
|  | 9.4 高速切削机械操作，操作人员存在未穿好工作服、戴好防护眼镜。 | 5分
|  | 9.5 任何可能产生有毒有害气体而导致个人曝露、或产生可燃、可爆炸气体或蒸汽而导致积聚的实验，没有在通风柜内进行。 | 5分
|  | 9.6 对于存在腐蚀类化学药品实验室，未安装洗眼器等喷淋装置。 | 3分
学院检查记分 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0

## 智能
石油工程学院实验室安全检查记分统计表（2025.5.27）
检查项目 | 项目额度分值 | 单项扣分依据 | 单项扣分额度 | B512 | C213 | C407
1.规章制度 | 10分 | 1.1 没有或不健全符合实验室自身特点的安全管理制度、安全自查制度和值班值日制度，没有自查和值日台本记录。 | 2分
|  | 1.2 没有危险性实验及仪器操作规程，未张贴安全注意事项，没有张贴适合本实验室及实验工作突发性事故的应急预案。 | 2分
|  | 1.3 实验室房间门口未挂有安全信息牌（安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效应急联系电话等）或信息不准确。 | 1分
|  | 1.4 学校或学院通知实验室检查，要求指定时间留人待检，实验室没有开门留人待查。 | 3分
|  | 1.5 学生进入实验室开展实验前，未通过学院实验室安全培训考试。 | 3分
2.卫生环境 | 5分 | 2.1 实验室物品不分类放置，台面、柜内药品摆放杂乱，仪器设备、材料、工具等摆放零乱。 | 1分 | 1
|  | 2.2 实验室内废弃的物品（如纸板箱、报废设备、破旧家具桌椅、垃圾等）未及时处理或清理的现象。 | 1分
|  | 2.3 实验室内有抽烟、饮酒、饮食、烧煮食物、使用可燃性蚊香等现象。 | 3分
|  | 2.4 实验室内堆放或存放与实验无关的私人物品。 | 1分
|  | 2.5 实验室门窗、地面、桌面卫生差。 | 1分
3.消防安全 | 10分 | 3.1 实验室内消防器材未按要求数量配置或类型配置不正确、位置设置不合适。 | 2分
|  | 3.2 灭火器存在过期、压力不足、外观损坏锈蚀、被遮挡等现象，未及时检查记录并更换。 | 2分
|  | 3.3 消防疏散通道、安全出口堆放仪器、杂物、停放电动车、自行车、手推车等影响畅通，门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 | 2分
4.水电安全 | 10分 | 4.1 存在水槽损坏、下水道堵塞现象；使用水龙头、水管、皮管存在破损、老化现象；存在自来水开着无人在岗现象。 | 2分
|  | 4.2 电线老化、插头破损、插头插座不匹配或多个接线板串联及接线板未固定直接放在地面的现象。 | 3分
|  | 4.3 高压、大电流等强电实验室未设定安全距离，未按规定设置安全警示牌、安全信号灯、联动式警铃、门锁，未设有安全隔离装置或屏蔽遮拦。 | 3分
|  | 4.4 强电设备在断电操作时，未在电源箱处设置明显警示标识（防止他人随意合闸）。 | 3分
|  | 4.5 配电箱前有物品遮挡，周围放置烘箱、电炉、易燃易爆气瓶、易燃易爆化学试剂、废液桶等。 | 3分
|  | 4.6 加热电器不用时，没有切断电源。 | 1分
|  | 4.7 大功率仪器（包括空调等）没有使用专用插座。 | 1分
5.化学试剂 | 15分 | 5.1 使用的试剂存放不符合安全保管条件，实验室内未张贴使用化学品目录或台帐。 | 2分
|  | 5.2 使用的危险化学品或放射性物质或致病性微生物未按照有关规定存放在安全位置，并未设危险警示标志。 | 3分
|  | 5.3 存在标签脱落、模糊或无标签的化学试剂等现象。 | 1分
|  | 5.4 存在试剂瓶盖开口放置、试剂瓶损坏等现象。 | 1分
|  | 5.5 有过期试剂或药品。 | 1分
|  | 5.6 50m2实验室内存放危化品超过100L或100kg，其中易燃易爆性化学品超过50L或50kg，且单一包装容器大于20L或20kg的现象。 | 3分
|  | 5.7 管制类试剂未设专人保管、使用无明细登记台账、安全防范措施不到位等现象。 | 3分
6.三废排放 | 10分 | 6.1 实验废弃物不按照学校规定要求分类收集或混杂废弃物移送至学校收集点的。 | 2分
|  | 6.2 存在实验室废弃物与生活垃圾混放，并作生活垃圾处理的现象。 | 2分
|  | 6.3 实验室门外随意堆放危险废弃物或将危险废弃物随意丢弃在公共场所的现象。 | 3分
|  | 6.4 开展涉及有毒有害试剂的实验时，实验室通风未安装有毒有害气体吸收或处理装置而随意排放有毒有害、恶臭气体现象。 | 5分
|  | 6.5 擅自转移或偷运实验室危险废弃物现象。 | 2分
7.气体钢瓶 | 10分 | 7.1 气瓶靠近热源，被暴晒，地面不平整干燥。 | 2分
|  | 7.2 气瓶没有合理固定。 | 2分
|  | 7.3 没有安装监测可燃、有毒气体浓度的报警装置。 | 2分
|  | 7.4 实验室内存放过期废弃钢瓶。 | 2分
|  | 7.5 存在氧气钢瓶等助燃性气体与可燃性气体混放现象。 | 5分
|  | 7.6 使用中的气体钢瓶放在走廊、大厅等公共场所现象。 | 2分
|  | 7.7 大量使用气体钢瓶的实验室存在管路破损或老化现象；存在未定期进行气体泄漏检查；存在使用多条气体管路的房间未张贴详细管路图的现象。 | 2分
|  | 7.8 未安装气瓶状态标识卡。 | 1分
8.设备安全 | 15分 | 8.1 对于高温、高压、高速运动、电磁辐射等特殊设备，有培训要求的操作者无培训上岗；使用场所无安全警示标识或警戒线或配备安全防护设施不到位。 | 5分
|  | 8.2 使用的烘箱、电阻炉、高压容器有故障、破损等现象，放置的位置、高度不合适，不方便操作。 | 3分
|  | 8.3 大型仪器无安全防护措施，无安全应急预案，无操作说明。 | 3分
|  | 8.4 涉及的特种设备（行车、锅炉等）无年检报告，操作人员无培训上岗。 | 3分
|  | 8.5 使用完电吹风、电热枪等未及时拔除电源插头现象。 | 2分
9.个人防护 | 15分 | 9.1 在实验室场所存在穿拖鞋、高跟鞋、短裤的现象。 | 2分
|  | 9.2 进行实验时不穿戴实验服或防护服，进行有危险性的化学实验操作时未佩戴橡胶手套、防护眼镜等。 | 2分
|  | 9.3 涉辐人员未佩带个人剂量计上岗作业或配备的剂量计平时都放在实验室里。 | 2分
|  | 9.4 高速切削机械操作，操作人员存在未穿好工作服、戴好防护眼镜。 | 5分
|  | 9.5 任何可能产生有毒有害气体而导致个人曝露、或产生可燃、可爆炸气体或蒸汽而导致积聚的实验，没有在通风柜内进行。 | 5分
|  | 9.6 对于存在腐蚀类化学药品实验室，未安装洗眼器等喷淋装置。 | 3分
学院检查记分 |  |  |  | 1 | 0 | 0